## Planilha1
Nº | DESCRIÇÃO | UNIDADE FORNECIMENTO | QUANTIDADE | VALOR ESTIMADO
1 | ASPIRADOR CIRÚRGICO PARA PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE - DEVE TER VACUÔMETRO PARA MEDIÇÃO DA PRESSÃO NEGATIVA, CALIBRADO ATÉ 30 POLHG (760 MMHG)”, GRANDE E DE FÁCIL LEITURA, PAINEL DE CONTROLE DEVE SER MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LED, 8 SEGMENTOS, 4 DÍGITOS, DE ALTO BRILHO, PERMITINDO ÓTIMA VISUALIZAÇÃO À DISTÂNCIA. FLUXO DE ASPIRAÇÃO MÍNIMO 48 LPM; SUCÇÃO DE ENTRADA: -90KPA / - 675MMHG; MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS COM PEDESTAL (LXPXH): 51 X 44 X 97 CM; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 VOLTS FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; PARA CADA EQUIPAMENTO ACOMPANHA: 02 FRASCOS COLETORES FABRICADOS EM POLICARBONATO E OU OUTRO MATERIAL PLÁSTICO, COM ALÇA PARA TRANSPORTE, DEVE SER TRANSPARENTE E GRADUADO DE 5 LITROS CADA, TOTALIZANDO 10 LITROS, DEVE TER BOIA MECÂNICA DE SEGURANÇA E SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, QUE INTERROMPE A ASPIRAÇÃO QUANDO O FRASCO COLETOR ESTÁ CHEIO. FRASCO, TAMPA E MANGUEIRA DEVEM SER AUTOCLAVÁVEIS EM 121°C, COM ENTRADAS PARA OS SENSORES DE NÍVEL ELÉTRICO. GARANTIA: 12 MESES | UND | 23 | 146634.89
2 | CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA - SUPORTAR UM PESO ATÉ 250 KG, COMPRIMENTO TOTAL DA CAMA DE 2,25 M, (INCLUINDO OS SUPORTES DE CABECEIRA E PESEIRA), TER EXTENSOR DE LEITO REGULÁVEL ATÉ 2,41 M. SUPERFÍCIE MÍNIMA PARA ACOMODAÇÃO DO PACIENTE: LARGURA 86 CM E COMPRIMENTO 200 CM. | UND | 58 | 1451715.64
3 | CARDIOVERSOR - COM MARCAPASSO EXTERNO INTEGRADO, DESFIBRILADOR BIFÁSICO/MONITOR CONFIGURÁVEL DESTINADO À DESFIBRILAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS SINAIS VITAIS DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, TER A FUNÇÃO DEA (DESFIBRILAÇÃO EXTERNA SEMI AUTOMÁTICA), TER INTEGRADO: ELETROCARDIOGR AMA (ECG) E FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC), OXIMETRIA DE PULSO. IMPRESSORA. BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA, MÍNIMA DE 2H. DEVERÁ ACOMPANHAR 60 PÁS ADESIVAS ADULTO. | UND | 30 | 902427
4 | FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - LÂMPADA COM LED, 60K LUX, BATERIA INTERNA, SER BIVOLT OU 220V. TER REGISTRO NA ANVISA. DEVERÁ ACOMPANHAR TODOS OS INSUMOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. | UND | 11 | 191073.96
5 | MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COM PARÂMETROS BÁSICOS - DEVE POSSUIR OS PARAMETROS: • ECG • RESPIRAÇÃO • TEMP – 2 CANAIS • OXIMETRIA (SPO2) • PNI (NIBP) • PRESSÃO INVASIVA (PI OU IBP) – 2 CANAIS, EQUIPAMENTO DEVE TER: • ECG - O ECG DE 7 DERIVAÇÕES; A DETECÇÃO DE QRS. • DETECÇÃO DE MARCAPASSO •DEVE POSSUIR ANÁLISE DE PELO MENOS 27 ARRITMIAS • FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 20 A 300 BPM COM EXATIDÃO DE: +/- 1%, PROTEÇÃO PARA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E R.F. RESPIRAÇÃO • INTERVALO DE MEDIÇÃO DE 6 A 150 BPM (±2 RPM), OXIMETRIA DE PULSO (SPO2): • INDICAÇÃO NUMÉRICA DOS VALORES DE SATURAÇÃO E PULSO. • APRESENTAÇÃO DA ONDA DE PLETISMOGRAFIA. • FAIXA DE SATURAÇÃO DE 1 A 100%. • INTERVALO DE MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA DE PULSO: 20 A 300 BPM (±3BPM) • APRESENTAR BAIXO ÍNDICE DE PERFUSÃO (PI). PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI) • INDICAÇÃO NUMÉRICA DAS PRESSÕES SISTÓLICAS, MÉDIA E DIASTÓLICA, O INTERVALO DE MEDIÇÃO PACIENTE ADULTO DE 10 A 270 MMHG, • INTERVALO DE MEDIÇÃO PACIENTES PEDIÁTRICOS DE 10 A 180 MMHG, • INTERVALO DE MEDIÇÃO PACIENTES NEONATOS DA PRESSÃO SISTÓLICA DE 10 A 130 MMHG, • PRECISÃO DA MEDIAÇÃO PARA OS TRÊS TIPOS DE PACIENTE DEVE TER DESVIO MÉDIO MÁXIMO DE +/ 5 MMHG. • MODOS DE MEDIÇÃO: MANUAL (COM TECLA DEDICADA), AUTOMÁTICA E CONTINUA. • MEDIÇÃO AUTOMÁTICA COM PROGRAMAÇÃO DE INTERVALO DE 01 A 480 MINUTOS. • O MONITOR DEVE TER SISTEMA DE EXCESSO DE PRESSÃO PARA OS TRÊS TIPOS DE PACIENTES SOLICITADOS. • ARMAZENAR NO MÍNIMO 1.000 MEDIDAS DE PNI. TEMPERATURA (TEMP) • MEDIÇÃO CONTINUA DE TEMPERATURA. • FAIXA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: 0 A 48 °C. PRESSÃO INVASIVA (PI) – 02 CANAIS • MENSURAÇÃO DE ART, PA, PVC, PAD, PAE, PIC, P1 E P2P, P1 • INTERVALO DE MEDIÇÃO DA PRESSÃO ART DE 0 MMHG - 300MMHG. • A PRESSÃO INVASIVA TER A FUNCIONALIDADE DE MEDIÇÃO DA VARIAÇÃO DA PRESSÃO DE PULSO (VPP / PPV OU DPP). • VISUALIZAÇÃO INDEPENDENTE DE 2 (DUAS) CURVAS DE PRESSÃO INVASIVA SIMULTANEAMENT E. • PERMITE A TROCA DE COR DAS CURVAS DE PRESSÃO INVASIVA DE FORMA INDIVIDUAL. DEVE DIFERENCIAR OS PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS NO SOFTWARE DO MONITOR. | UND | 59 | 692805.73
6 | MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COM PARÂMETROS AVANÇADOS, O MONITOR DEVE POSSUIR OS PARAMETROS: • ECG • RESPIRAÇÃO • TEMP – 2 CANAIS • OXIMETRIA (SPO2) • PNI (NIBP) • PRESSÃO INVASIVA (PI OU IBP) – 2 CANAIS • CAPNOGRAFIA SIDESTREAM • DÉBITO CARDÍACO EQUIPAMENTO DEVE TER: • ECG - O ECG DE 7 DERIVAÇÕES; A DETECÇÃO DE QRS. • DETECÇÃO DE MARCAPASSO •DEVE POSSUIR ANÁLISE DE PELO MENOS 27 ARRITMIAS • FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 20 A 300 BPM COM EXATIDÃO DE: +/- 1%, PROTEÇÃO PARA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E R.F. RESPIRAÇÃO • INTERVALO DE MEDIÇÃO DE 6 A 150 BPM (±2 RPM), OXIMETRIA DE PULSO (SPO2): • INDICAÇÃO NUMÉRICA DOS VALORES DE SATURAÇÃO E PULSO. • APRESENTAÇÃO DA ONDA DE PLETISMOGRAFIA. • FAIXA DE SATURAÇÃO DE 1 A 100%. • INTERVALO DE MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA DE PULSO: 20 A 300 BPM (±3BPM) • APRESENTAR BAIXO ÍNDICE DE PERFUSÃO (PI). PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI) • INDICAÇÃO NUMÉRICA DAS PRESSÕES SISTÓLICAS, MÉDIA E DIASTÓLICA, O INTERVALO DE MEDIÇÃO PACIENTE ADULTO DE 10 A 270 MMHG, • INTERVALO DE MEDIÇÃO PACIENTES PEDIÁTRICOS DE 10 A 180 MMHG, • INTERVALO DE MEDIÇÃO PACIENTES NEONATOS DA PRESSÃO SISTÓLICA DE 10 A 130 MMHG, • PRECISÃO DA MEDIAÇÃO PARA OS TRÊS TIPOS DE PACIENTE DEVE TER DESVIO MÉDIO MÁXIMO DE +/ 5 MMHG. • MODOS DE MEDIÇÃO: MANUAL (COM TECLA DEDICADA), AUTOMÁTICA E CONTINUA. • MEDIÇÃO AUTOMÁTICA COM PROGRAMAÇÃO DE INTERVALO DE 01 A 480 MINUTOS. • O MONITOR DEVE TER SISTEMA DE EXCESSO DE PRESSÃO PARA OS TRÊS TIPOS DE PACIENTES SOLICITADOS. • ARMAZENAR NO MÍNIMO 1.000 MEDIDAS DE PNI. TEMPERATURA (TEMP) • MEDIÇÃO CONTINUA DE TEMPERATURA. • FAIXA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: 0 A 48 °C. PRESSÃO INVASIVA (PI) – 02 CANAIS • MENSURAÇÃO DE ART, PA, PVC, PAD, PAE, PIC, P1 E P2P, P1 • INTERVALO DE MEDIÇÃO DA PRESSÃO ART DE 0 MMHG - 300MMHG. • A PRESSÃO INVASIVA TER A FUNCIONALIDADE DE MEDIÇÃO DA VARIAÇÃO DA PRESSÃO DE PULSO (VPP / PPV OU DPP). • VISUALIZAÇÃO INDEPENDENTE DE 2 (DUAS) CURVAS DE PRESSÃO INVASIVA SIMULTANEAMENT E. • PERMITE A TROCA DE COR DAS CURVAS DE PRESSÃO INVASIVA DE FORMA INDIVIDUAL. CAPNOGRAFIA SIDESTREAM • FAIXA DE MEDIDA DE CO2: 0 MMHG A 150 MMHG • MODO: ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO • RESOLUÇÃO: 1 MMHG DÉBITO CARDÍACO • MÉTODO: TECNOLOGIA POR TERMODILUIÇÃO • PARÂMETROS DE MEDIÇÃO: DÉBITO CARDÍACO, TEMPERATURA DO SANGUE, TEMPERATURA DO INJETÁVEL • FAIXA DE MEDIÇÃO: 0,1 A 20 L/MIN • TEMP. SANGUE: 23ºC A 43ºC • TEMP. INJETÁVEL: -1°C A 27°C • CÁLCULO HEMODINÂMICO . UM (01) MÓDULO DE MONITORIZAÇÃO JUNÇÃO NEUROMUSCULAR: ESTÍMULO ISOLADO (BATERIA); SEQUÊNCIA DE QUATRO ESTÍMULOS "TRAINOF- FOUR" (TOF); CONTAGEM PÓSTETÂNICA (PTC); DUPLA SALVA (DBS); RESULTADOS GRÁFICOS E NUMÉRICOS; DETECTOR DE ACELEROMETRIA; VARIAÇÃO DE ESTÍMULOS ELÉTRICOS DE 0-60 MA; | UND | 20 | 712050
7 | VENTILADOR PULMONAR - CONTROLE DE PARAMETROS: - TEMPO INSPIRATORIO QUE ABRANJA A FAIXA MINIMA DE 0,3 A 5S; - FREQUENCIA RESPIRATORIA QUE ABRANJA A FAIXA MINIMA DE 4A 80RPMVOLUME CORRENTE QUE ABRANJA A FAIXA MINIMA DE 50 A 2000 ML; - FLUXO INSPIRATORIO QUE ABRANJA A FAIXA MINIMA DE 10 A 180 L/MIN; - PRESSAO INSPIRATORIA QUE ABRANJA A FAIXA MINIMA DE 2 A 99CM H2O; - PEEP/CPAP QUE ABRANJA FAIXA MINIMA DE 1 A 35 CMH2O; | UND | 47 | 3569824.37
8 | APARELHO ECOCARDIOGRÁFICO COM ANÁLISE DE DEFORMAÇÃO MIOCARDICA (STRAIN DE VE, AE E VD) COM SONDA TRANSESOFÁGICA 4D E SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO | UND | 3 | 318952.02
9 | APARELHO ECOCARDIOGRÁFICO COM ANÁLISE DE DEFORMAÇÃO MIOCARDICA (STRAIN) COM POSSIBILIDADE DE SONDA TRANSESOFÁGICA PEDIÁTRICA E 4D | UND | 8 | 1152800
10 | GERADOR DE MARCAPASSO - GERADOR DE MARCAPASSO DE PULSO DUPLA CÂMARA - MODOS DE FUNCIONAMENTO MÍNIMO: DDD, DOO, VOO, VVI, VDD; CONTROLE DE FREQUÊNCIA, AMPLITUDE E SENSIBILIDADE CALIBRADOS E CONTINUAMENTE AJUSTÁVEIS; FREQUÊNCIA DE ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ENTRE 30 A 250 BATIMENTOS POR MINUTO, NO MÍNIMO; FREQUÊNCIA BURST: ENTRE 80 A 800 PPM; AMPLITUDE DE PULSO – ÁTRIO/VENTRÍCULO MÍNIMO: 0,5 A 12 V; SENSIBILIDADE – ÁTRIO MÍNIMA DE 0,4MV A 10MV; SENSIBILIDADE – VENTRÍCULO MÍNIMA DE 1MV A 20MV; PERÍODO REFRATÁRIO: ENTRE 220 À 250MS; OUTPUT COM VARIAÇÃO DE ENERGIA MINIMA 0,1 OU 0,2MA ATÉ ENERGIA MÁXIMA MAIOR OU IGUAL A 20 MA; | UND | 28 | 444274.32